## Sheet1
附表3 公开市场调研设备目录
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 预算总金额（万元） | 主要用途、基本参数及配置
1 | 全数字化通用型平板血管造影机（DSA） | 1 | 800 | 1、主要用途:1)全身动脉血管造影、减影造影和介入治疗（主动脉及主动脉胸腹躯干分支、胸腹部脏器动脉、躯干四肢动脉、头颈部动脉、肺动脉、心脏动脉等）；2)全身静脉血管造影、减影造影和介入治疗（四肢静脉、上下腔静脉、头颈部静脉、门静脉系统、泌尿生殖系统静脉等）；3)人体自然腔道造影、定位穿刺造影和介入治疗（消化道、泌尿系、生殖系统等)。 2、主要性能指标：1)手术床与C型臂之间大范围空间移动、二维大角度旋转（以悬吊式首选）：能满足外周血管性介入和综合性介入、神经介入、心脏介入各类手术操作，方便实施危急重症抢救和介入全麻手术开展；2)外周血管性介入和综合性介入、神经介入手术的后处理系统：如具备类CT功能、三维成像和路图功能或导航功能、图像控制系统、像素位移功能等等；3)原装进口。 3、基本参数：1)高压发生器功率≥80KW；2)球管热容量≥3 MHU；3)平板DQE光子转化效率≥77%；4)平板规格尺寸≥30*38cm。 4、相关配套设备：高压注射器2台。
2 | 主动脉内球囊反驳泵（IABP） | 2 | 300 | 主要用于提高病人主动脉内舒张压，增加冠状动脉供血和改善心肌功能。
3 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（具备手术定位引导） | 1 | 300 | 主要用于腹部、妇产、泌尿、心脏（经胸及经食道）、血管、新生儿、小儿、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和科教研工作。 配置要求：心脏探头一把、腹部探头一把、浅表探头一把、腔内探头一把、介入探头一把、经食道探头一把。
4 | 高端彩色多普勒彩色诊断仪 | 1 | 260 | 主要用于妇产科，腹部、泌尿、心脏、血管、肌骨、浅表、肛肠等检查，能开展肌肉骨骼关节、前列腺穿刺、造影等项目。 配置要求：心脏探头一把、腹部探头一把、浅表探头一把、超高频肌骨探头一把、双平面探头一把。
5 | 高档彩色多普勒诊断仪(全身应用型) | 1 | 200 | 主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作。 配置要求：腹部探头一把，浅表探头一把，心脏探头一把，腔内探头一把。
6 | 高档四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 200 | 主要用于产前筛查、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、胎儿心脏及科研工作。 配置要求：腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把。
7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 120 | 主要用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、神经等方面的体检诊查工作。 配置要求：腹部探头一把、浅表探头一把、心脏探头一把、腔内探头一把。
8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 100 | 主要用于生殖中心子宫、腹部、浅表等检查，监测卵泡发育情况，超声引导下取卵、评估受精卵着床情况。 配置要求：腹部探头一把、腔内探头一把。
9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 30 | 主要用于经皮肾镜碎石术、经直肠前列腺穿刺、经脾肾脓肿穿刺造瘘等治疗时监测使用。 配置要求：腹部探头一把、腔内探头一把。
10 | 体外膜肺氧和设备（ECMO） | 1 | 150 | 1、主要用途: 部分替代患者心、肺功能，降低患者死亡率。 2、主要性能指标： 1）ECMO主机； 2）离心泵控制系统； 3）血液温度控制系统； 4）血样饱和度与红细胞容量测定系统； 5）自动凝血时间测定仪； 6）系统架车机附件； 7）皮管钳； 8）配件：空氧混合器、气瓶支架、可旋转支架、固定支架、紧急手摇炳。
11 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 550 | 主要用于电子胃肠镜检查、开展内镜下早癌诊断，POEM,ESD，静脉曲张治疗，肠道支架放置等前沿内镜下的诊疗技术等功能。 配置要求：含放大胃镜一根、治疗胃镜一根、超高清胃镜两根、放大肠镜两根、超高清肠镜两根。
12 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 550 | 主要用于电子胃肠镜检查、开展内镜下早癌诊断，POEM,ESD，静脉曲张治疗，肠道支架放置等前沿内镜下的诊疗技术等功能。 配置要求：含治疗胃镜两根、超高清胃镜两根、超高清肠镜四根。
13 | 高清电子支气管镜系统 | 1 | 100 | 主要用于开展呼吸道常规诊疗，支持咳血、咳嗽检查，影像检查异常，胸外伤、支气管裂伤，肺部或支气管感染性疾病，消除气道内异常分泌物，支气管异物取出等功能。 配置要求：电子主机一台，检查镜外径小于5.3mm，钳道2.2mm，治疗镜外径小于5.9mm，钳道内径2.8mm。
14 | 高端有创呼吸机 | 4 | 180 | 主要功能： 1、有创通气：容量型控制通气、压力型控制通气、同步间歇指令通气、自主呼吸模式、纯氧供气、雾化、智能通气模式； 2、具有报警功能，有报警信息记录存储功能； 3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等功能； 4、适用于成人、儿童进行通气辅助及呼吸支持； 配置要求： 1、彩色触摸屏：尺寸≥15”； 2、内置蓄电池,续航时间>1h。
15 | 有创呼吸机 | 9 | 81 | 主要功能： 1、有创通气：容量型控制通气、压力型控制通气、同步间歇指令通气、自主呼吸模式、纯氧供气； 2、具有报警功能，有报警信息记录存储功能； 3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等功能； 4、适用于成人、儿童进行通气辅助及呼吸支持； 配置要求： 1、内置蓄电池,续航时间>1h； 2、彩色触摸屏：尺寸≥8”。
16 | 无创呼吸机 | 4 | 20 | 主要功能： 1、持续气道正压通气模式、自主呼吸/时间控制模式、具备自动同步技术； 2、具有报警功能； 3、通气参数：吸气压力：4~30cmH2O、呼气压力：4~30cmH2O、呼吸频率：0~30次/分钟、吸气时间：0.5~3秒。
17 | 多功能心电监护仪 | 2 | 30 | 主要功能： 1、心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测、电池等功能； 2、彩色触摸屏：尺寸≥12”，观察波形通道≥6道；具有 VGA 视频输出接口、护士呼叫接口、同步除颤接口； 3、监护的病人类型包括：成人、儿童、新生儿； 4、低耗能，主机无风扇设计；电池≥4500mAh； 5、心电：支持3/5导心电，具备心律失常分析和 ST 分析功能；具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，具备心率变异分析功能； 6、无创血压：提供手动，自动，连续等测量模式具备动态血压分析功能，具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 7、血氧：具有SpO2,PR； Masimo 或 FAST或Nellcor等同等血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 8、呼吸：可自动选择呼吸导联模式； 9、呼末二氧化碳(EtCO2)：可监测吸入CO2浓度、呼出CO2浓度、呼吸频率； 10、双有创压力(2×IBP)监测：可监测收缩压、舒张压、平均压； 11、具备多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算等； 12、可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。 配置要求：含双有创血压监测功能、血流动力学监测功能。
18 | 婴幼儿肺功能测试系统 | 1 | 122 | 主要用于婴幼儿呼吸系统疾病的诊疗，明确呼吸功能障碍类型，推断呼吸系统疾病病变性质。主要技术参数：潮气呼吸环检查；静息通气功能和肺活量检查；流速容量环和时间肺活量检查；支气管扩张试验等。
19 | 高级心肺腹部检查一体教学系统（教师端） | 1 | 8 | 在同一具模型上实现心肺听诊、腹部触诊、血压测量及乳房鉴别触诊功能。电子标准化病人为女性呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，至少包含从头部到大腿根部的解剖结构，标准化模拟病人解剖位置准确，形态逼真，可活动的眼球，瞳孔显示一侧散大一侧正常，可进行瞳孔对比示教
20 | 无线成人心肺复苏模拟人+模拟除颤仪 | 1 | 3.6 | 1、模该产品执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准； 2、CPR操作：操作方式分为训练、普及和考核三种模式 3、配有电子显示装置，电子监测实时监控 4、模拟除颤仪外观及功能和临床真实除颤仪一致
21 | 综合穿刺与叩诊检查技能训练模型 | 1 | 3 | 可以进行多个部位的穿刺训练 . 右侧颈内静脉穿刺 . 右侧锁骨下静脉穿刺 . 右侧股静脉穿刺 . 右侧气胸穿刺 . 左侧胸腔积液穿刺 . 肝穿刺抽脓 . 腹腔穿刺 . 心包腔穿刺 . 心内注射 . 髂前上棘骨髓穿刺等 1 触摸式按钮，详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法。 2 穿刺操作前有语音讲解，操作正确或错误位置有提示音和指示灯提示。 3 训练模式下有语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。
22 | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 1 | 1.6 | 可用于临床胸腔穿刺训练：取坐位面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上，符合临床需求，可通过叩诊确定穿刺位置，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 2、可在腋前线、腋中线、腋后线或肩胛下角线等进行穿刺。 3、模型穿刺部位带有电子检测系统，穿刺部位错误会。 4、有报警声音提示。
23 | 基础创伤模拟人 | 1 | 1.6 | 1.创伤人基本特征和功能： 1）模型为整体人，成年男性，身高175cm(±5%)，手感真实； 形态真实，解剖位置准确，体现全身柔韧的肌肤和皮下肌肉组织,仿真皮肤柔韧性良好。 体现全身各部位的仿生关节，可任意摆放各种体位；四肢关节能灵活左右弯曲、上下活动。 有完整的口鼻腔、气道与食道；支持环甲膜穿刺 瞳孔示教：一侧正常瞳孔，一侧散大瞳孔。 气管切开护理 灌肠法 四肢关节左右弯曲、上下活动。 为了逼真形象，模型表皮创伤部位与完好皮肤必须为一体，表皮上的创伤呈现有： （1）面部烧伤ⅠⅡⅢ度 （2）前额撕裂伤口 （3）颌骨创伤口 （4）锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 （5）腹部创伤伴有小肠突露 （6）右上臂肱骨开放性骨折 （7）右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 （8）左手掌枪弹伤口 （9）右大腿股骨开放性骨折 （10）右大腿复合型股骨骨折
24 | 半身心肺复苏训练模拟人 | 2 | 2 | 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 ●人工手位胸外按压显示报警： ●人工口对口呼吸（吹气）显示报警； ●操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； ●操作频率：最新国际标准：100- 120次/分钟； ●按压深度：5-6 CM ●操作方式：训练操作； ●瞳孔检查：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； ●脉搏检查：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； ●电源状态：直流电供电
25 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 1 | 可以进行以下操作：①腰麻；②硬膜外麻醉；③骶尾麻醉等。 1. 进针时有阻滞感。一旦注入相关部位，会有落空感同时会模拟脑脊液流出。 2. 模型可以立式穿刺和卧式穿刺。
26 | 电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压警报） | 1 | 1 | 1 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管气囊固定导管。 3 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 4 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及报警功能。 5 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6 指示环甲膜穿刺部位。